2020年高校实验室安全现场检查报告

**学校名称： 中山大学 检查时间：2020年10月21日**

不符合项问题明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **问题事实描述** | **实验室房号** |
| 1 | 5.1.3 | 废液及空废液桶放置在楼道内，消防通道狭窄 | 化学南楼一层楼道  |
| 医学科技综合楼东1422 |
| 2 | 5.2.1 | 杂物太多，生活区实验区不分 | 医学科技综合楼东1103 |
| 3 | 6.2.1 | 综合科研楼14层公共洗眼器无指示牌，19楼822、922均无洗眼器，丰盛堂9层楼道洗眼器水压低，巡查已经两次发现问题，但未得到整改 | 医学科技综合楼14楼  |
| 19号楼922  |
| 19号楼618—619  |
| 丰盛堂9层楼道 |
| 4 | 6.3.2 | 学生使用通风橱进行实验时未拉下挡板 | 丰盛堂C406 |
| 5 | 7.1.1 | 电线连接不规范；配电箱前面放置设备或者堆放杂物，配电箱被遮挡，影响正常使用；大功率电器用插座板接线 | 医学科技综合楼北1144  |
| 19号楼 813－815 |
| 19号楼 922 |
| 6 | 8.2.1 | 没有及时更新冰箱存放的化学品台账，做好使用登记；药品清单无数量 | 医学科技综合楼北1144  |
| 丰盛堂C908 |
| 7 | 8.2.2 | 化学试剂随意放置在地上；试剂柜中固体液体试剂混放，没有分类存放；易挥发有机物存量过大，标签不明显，与废液等混放 | 医学科技综合楼东1103  |
| 19号楼 618  |
| 丰盛堂C908 |
| 8 | 8.2.3 | 房间存放多桶乙醇（每桶20kg），数量超过规定要求；过道中堆放试剂与废液；实验室内存放大量易燃挥发性有机物，且放置在了废液收集区域 | 医学科技综合楼北1144  |
| 化学南楼底层 |
| 536栋008 |
| 536栋208  |
| 丰盛堂C908 |
| 9 | 8.2.4 | 装有乙醇的塑料桶上没有化学品标签或标记；装有去离子水的玻璃瓶没有标签或标记；大容量溶剂桶无盖，储存量过大，无标签；在通风橱中装有配置试剂的烧杯上没有任何标签信息 | 医学科技综合楼北1144  |
| 19号楼618 |
| 19号楼922 |
| 丰盛堂C810  |
| 10 | 8.4.1 | 易制爆记录不全；高氧化性试剂与还原性性试剂混放在密封空间里，未能分类存放 | 医学科技综合楼1428  |
| 生物楼110 |
| 11 | 8.5.2 | 室内存放易燃气体，无气体报警等防护措施； 气瓶已无气体，但标签未去除  | 丰盛堂C406  |
| 医学科技综合楼东1423 |
| 12 | 8.6.3 | 实验室内没有划定废液桶放置区域；废液桶未贴标签，疑存在废液与试剂混放；房间无废液区；用医疗废物桶装一般废物 | 医学科技综合楼东1428  |
| 19号楼 813－815 |
| 19号楼618-619  |
| 19号楼822 |
| 化学南楼008 |
| 13 | 8.7.1 | 危化品暂存库内空间不足，待处理废弃物较多，其中存在存放近一年的废弃物；剧毒药品室安全防护措施不到位，剧毒药品取用设施缺乏，存在比较严重的安全隐患 | 丰盛堂楼侧废弃物暂存库  |
| 丰盛堂剧毒药品室 |
| 14 | 12.2.4 | 易燃易爆气体（乙烯）未放入防爆柜，气体管路标示不够明确；易燃包装材料未按规定存放 | 丰盛堂C406 |